## Sheet1
多功能无创呼吸机技术相应表
用途 | 用于医院或家庭，社区的无创机械通气治疗、可用于重叠综合征、肥胖低通气、睡眠呼吸暂停综合征、渐冻症、COPD等患者。
适用科室 | 呼吸科，急诊科，外科，ICU，神经内科，心内科，老年科，五官科等
序号 | 主要参数
1 | 原装进口多功能呼吸机
2 | 主机重量≦1.4kg
3 | 触屏式操作，图形用户界面反馈
4 | 通气模式：CPAP, APAP, S, auto S, S/T , autoS/T, T
5 | IPAP压力范围 4-25 cmH2O
6 | EPAP压力范围4-25cmH2O
7 | CPAP压力范围4-20cmH2O
8 | 吸气灵敏度三档可调，自动
9 | I：E可调，Ti占比25%—67%
10 | 呼吸频率 0，5-35 次/分；可自动
11 | 标配原装进口面罩
12 | 标配有一体化（可分离）加温湿化器，可预加热
13 | 报警记录分析系统
14 | 多模块拓展，可连接主流睡眠诊断设备
15 | 具有IPAP，EPAP和EEPAP三压力水平。
16 | 具有SoftStart压力缓启动功能
17 | 最大流速≥235 L/min
18 | 全金属涡轮,工作噪音26dB(10cmH2O)
19 | 可针对于多种病情设定一键预治疗，一键加载治疗参数
20 | 呼吸机带有FOT/FBT 呼吸事件鉴别技术
21 | 吸气坡度三档可调